嘉庚创新实验室公共支撑平台

**ESCALAB Xi+ XPS电子能谱仪**实验机时申请表

|  |
| --- |
| 以下由实验申请人填写： 申请日期： 年 月 日 |
| 申请人： 负责人（或导师）： 所在单位：  联系方式：（请写明系别、专业、房间号）：  电话： E-mail：  样品名称： 样品个数： 样品其它信息：  实验目的及预期结果：(请详细填写样品序号、名称及检测元素**，检测元素浓度低于5％或有特别要求者需注明**)。   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **编号** | **名称或代号** | **样品性状**  **（是否导电等）** | **测试元素 or UPS** | **备注**  **（如果需要手套箱传输与刻蚀等，可在此项填写，刻蚀需填写深度）** | | **1** |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  | | **4** |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | **余样处理：□用户回收 □由管理员直接报废 □其他：**  **备注：未要求回收者，样品将在测试完成1周后由管理员直接报废** | | | | |   **注意事项：**  \* 用户应遵守本实验室的规章制度；实验完成后装样容器及时取回，未及时取回者下次申请延期安排；  \* 本机所有样品**必须经过充分干燥**；不接受低熔点或易分解的样品；磁性样品与管理员具体联系；**谢绝剧毒、放射性、易吸脱附、释放气体样品（如碘单质，含有硫醇类，或未充分干燥的电极极片）;**  **\* UPS、XPS测试极表面信号，极易受到样品表面状态（包括但不限于表面污染、样品均匀性、导电性、氧化性等）影响，请合理评估送测样品，UPS测试仅显示样品当前情况，测试重复性较差，请知悉；**  \* **由于管理员测试样品较多，用户对数据有异议请在拿到数据后的5个工作日内提出，逾期将不再受理！留样样品保留时长1个月，超期后将直接报废，请用户及时回收样品。**  **声 明：**   1. 因隐瞒样品属性导致设备污染、损坏而引起的经济损失，由我科研项目经费赔偿； 2. 因误操作导致仪器损坏，所需维修费将从我科研项目经费中赔偿。   **我已经认真阅读并同意以上注意事项和各项声明**。  负责人、导师签字： 年 月 日 |

**仪器负责人员签名： 日期：**

**其他说明（不用打印）：**

1. **本仪器具有XPS、UPS、Ar刻蚀、REELS、ISS、成像等功能，以及手套箱传输样品功能，其中Ar刻蚀(nm级）速率以Ta2O5刻蚀速率计算，不代表实际刻蚀深度与速率。X射线曝光与Ar刻蚀可能会导致部分样品发生变化（如Co、Ti、Cu等），请用户注意。**
2. **手套箱中一般仅进行样品储存，样品转移，贴样等操作，制样在用户手套箱中完成。**
3. **XPS光斑一般为650μm，分析深度3-10 nm，样品面积最好达到3mm X 3mm。固体样品满足尺寸与无磁性、无释气要求可直接送样，粉末样品要求压片。**
4. **粉末样品压片方法有二，一为粉末直接由红外压片机压成片状，二为胶带法（附后），粉末样品须压片；金属及其它片块状样品超过3 mm可能无法聚焦；样品若需回收请特别注明，粉末样品、手套箱样品一般不予回收。**
5. **UPS光斑一般为1-2mm，分析深度3nm以内，表面性质对UPS测试结果影响极大，测试一般会搭配刻蚀，粉末样品因制样与表面情况导致结果无法重现，粉末样品测功函等推荐用XPS。**
6. **UPS样品面积要求控制在1cm X 1cm左右，要求表面导电（~ 十几欧），平整，洁净，如对数据要求高，需精确计算HOMO、HOS、VBM等，可提供同台片状金标样，中心目前仅有银标与非同台的金标测试结果提供作为参考。**


**粉末样品压片（胶带法）具体操作步骤：**

**1、 准备干净的铝箔（＞1 cm×1cm） ，用丙酮将其表面擦拭干净。剪约1 cm×1cm 的双面胶（导电胶、铜胶带，根据样品性质选择，如用碳粉搭配碳胶可能找不到样品）带贴在铝箔中心位置。**

**2、将样品铺在双面胶带上，并用干净的不锈钢取样勺将粉末均匀铺满整个胶带，尽量薄。**

**3、 取另一片用丙酮擦拭干净的铝箔覆盖住样品。**

**4、将铝箔+样品放置于两块平整的不锈钢模块中间，准备压片 。**



 XPS样品制备

**5、将不锈钢模块+样品放置在压片机的平台上，左手固定住不锈钢块以免其移动，右手顺时针将压柱旋下压紧模块（压机上方） 。**

**6、顺时针旋紧放油旋钮(压机前方旋钮)，拉动右侧压杆，将压力升至至约1MPa，保持十几秒。**



 样品压片

**7、卸压时先逆时针旋松放油旋钮，再逆时针将压柱旋松，从压片机上取下不锈钢模块+样品。**

**8、将覆盖住样品的铝箔去掉，用洗耳球吹去表面残余的粉末。**

**9、沿压制好的样品四周剪去铝箔，制成～3mm x 3mm 的压片样品，等待测试。**

